## Calibración ISO 8655-6
# | Hora | Peso (mg) | Humedad %RH | T.Amb.Extech °C | Presión hPa | T.Agua.ExcursionTrac °C | T.Agua Mín °C | T.Agua Máx °C | Volumen Real (µL)
1 | 09:00:08 | 999.53 | 58.9 | 22.3 | 987.4 | 20.47 | 20.41 | 20.56 | 1002.48
2 | 09:04:31 | 999.86 | 58.6 | 22.4 | 987.6 | 20.41 | 20.3 | 20.51 | 1002.8
3 | 09:09:43 | 996.27 | 58.4 | 22.5 | 987.5 | 20.42 | 20.35 | 20.57 | 999.2
4 | 09:14:50 | 1000.29 | 58.6 | 22.3 | 987.4 | 20.43 | 20.3 | 20.55 | 1003.23
5 | 09:20:02 | 998.66 | 58.2 | 22.1 | 987.3 | 20.47 | 20.36 | 20.59 | 1001.61
6 | 09:24:32 | 999.5 | 58.6 | 22.4 | 987.7 | 20.42 | 20.36 | 20.5 | 1002.44
7 | 09:30:08 | 1001.32 | 58.6 | 22.3 | 987.9 | 20.44 | 20.33 | 20.51 | 1004.27
8 | 09:35:13 | 1000.67 | 58.8 | 22.4 | 987.6 | 20.44 | 20.33 | 20.56 | 1003.62
9 | 09:40:20 | 997.03 | 58.5 | 22.4 | 987.6 | 20.45 | 20.31 | 20.59 | 999.97
10 | 09:44:48 | 997.47 | 58.7 | 22.2 | 987.5 | 20.46 | 20.38 | 20.53 | 1000.41
RESULTADOS METROLÓGICOS ISO 8655-6:2022 / GUM (JCGM 100:2008)
N° de réplicas válidas: | 10
Volumen Medio V̄ (µL): | 1002.003
Error Sistemático Es (µL): | 2.003
CV (%): | 0.166
Factor Z (µL/mg): | 1.0029
u combinada uc (µL): | 0.53029
componente balanza (µL): | 0.05048
componente repetibilidad (µL): | 0.527
componente temperatura (µL): | 0.03063
componente evaporación (µL): | 0
Factor de cobertura k (t-Student ν=9, 95%): | 2.262
Incertidumbre Expandida U = k·uc (µL): | 1.1996
U (%): | 0.12
EVALUACIÓN ISO 8655-2:2022: APROBADO
Error sistém. ¦es¦ (µL): | 2.003 | Límite: ≤ 0.8 % | PASA
Coef. variación CV (%): | 0.166 | Límite: ≤ 0.5 % | PASA